项目名称：睡眠监护仪

预算价：  49万元

数量：    一套

| 1、系统硬件要求 |  |
| --- | --- |
| ★1.1、总体要求 | 可对儿童及成人睡眠呼吸暂停、睡眠障碍等疾病的监测诊断 |
| *1.2、导联数 | ≥30导 |
| ★1.3、监测参数 | EEG≥6导、ECG ≥1导、肌电≥3导、EOG≥2导、热敏式气流≥1导，压力式气流≥1导，胸式呼吸≥1导、腹式呼吸≥1导、血氧≥1导、脉率≥1导、脉搏波≥1导 |
| 1.4、无创血压功能监测PTT | ≥1导 |
| 1.5、扩展功能 | ≥8个扩展通道，可外接EtCO2、经皮CO2、食道压、PH值、呼吸机（CPAP）压力滴定 |
| 1.6、标配呼吸机 | 可联机呼吸机进行压力滴定，可以在电脑上远程调压，获得10个参数以上的呼吸机参数,不得占用其他扩展AUX通道 |
| ★1.7、采样频率及精度 | 采样频率≥500HZ，采样精度≥16位 |
| 1.8、存储频率 | ≥500HZ |
| 1.9、放大器 | 放大器屏幕≥6英寸，可实时显示血氧饱和度、脉率、AHI呼吸暂停指数 |
| 1.10、断电数据保护功能 | 具备 |
| 1.11、语音对讲功能 | 配备语音摄像头，具备语音对讲功能，患者可实时与工作站电脑进行语音通讯 |
| 1.12、鼻气流传感器 | 鼻气流传感器使用金属鲁尔接头，容易连接且不易损坏 |
| 1.13、3D体位活动度传感器 | 具备，可监测病人的五种体位变化 |
| 2、便携式睡眠监护仪 |  |
| 2.1、总体要求 |  |
| ★2.2、导联数 | 导联数≥23导 |
| 2.3监测参数 | EEG/EOG/EMG/ECG≥1导联、压力式气流≥1导、热敏式气流≥1导、鼾声≥1导、腹部运动≥1导、胸部运动≥1导、无创血压PTT≥1导、脉搏≥1导、脉搏波≥1导、体位≥1导、血氧饱和度≥1导 |
| 2.4、采样精度 | ≥24位采样精度，可连续记录患者72小时的数据信息 |
| ★2.5、鼾声声音传感器采样频率 | 最高采样频率≥1000HZ |
| 2.6、鼾声频谱图 | 具备 |
| 2.7、电池供电 | 可充电电池，内置电池电量检测功能 |
| 2.8、3D体位及活动度传感器 | 具备，可监测病人的五种体位变化 |
| 2.9、波形显示功能 | 具备 |
| 3、系统软件技术参数 |  |
| 3.1、导联自定义 | 各导联显示位置、时间常数、高通滤波及增益均可调 |
| 3.2、实时导联阻抗监测功能 | 具备 |
| 3.3、多窗口显示信息 | 可分幅显示高频信号和低频信号，采用不同的扫描速度同屏显示 |
| 3.4、特殊事件分析 | 可进行周期性腿动和不宁腿综合征的分析，出具专业的腿动事件报告 |
| 3.5、呼吸动力学不稳定分析模块 | 通过胸部和腹部呼吸相应的比较，可对上气道阻力、呼吸暂停指数、呼吸紊乱指数监测 |
| 3.6、鼾声分析功能 | 具备，可以在诊断报告上显示鼾声次数，和持续时间，可通过压力气流传感器和喉部鼾声传感器进行采集备份 |
| 3.7、鼻气流信号获取 | 可通过胸腹运动，软件模拟获取鼻气流信号 |
| 3.8、呼吸暂停指数和血氧值报警 | 对病人的呼吸暂停指数和血氧值设定报警上限，通过声音和灯光报警 |
| 3.9、具备自动分析软件提高医生分图效率 | 具备自动分析软件提高医生分图效率，软件终身免费使用和升级 |
| 3.10、标准多导睡眠报告 | 包括睡眠、血氧、心率、脑电图呼吸信号等全部监测项目 |
| 3.11、治疗报告 | 可提供同步治疗监测情况下的多导睡眠及呼吸压力滴定报告，呼吸机治疗报告 |
| 3.12、异态睡眠事件分析功能 | 软件标配异态睡眠事件分析功能、肌电信号分析功能，并能出具报告，对肌张力的变化进行数值显示，可以分析快眼动期睡眠异常行为及肌张力变化 |
| 3.13、多医生编辑功能 | 能保存多名医生对同一病历的不同分析报告及相应原始数据对比 |
| 3.14、高清同步视频 | 配置网络高清摄像头，可存储视频文件，视频文件可以独立播放，中控室可远程控制摄像头的摆动、拉伸等动作 |
| 3.15、电脑配置 | 品牌电脑，处理器不低于英特尔i5，内存≥8G，硬盘≥1T |
| 3.16、其他要求 | 所有易损件及耗材分项报价做为评标重要依据 |

4、配置清单

4.1、计算机系统 1套

4.2、睡眠监测软件 1套

4.3、床旁式睡眠监测仪 1套

4.4、便携式睡眠监测仪 1套

4.5、血氧传感器（内置的请说明） 2套

4.6、脑电电极线 16根

4.7、心电电极线 4根

4.8、腿动电极线 4根

4.9、热敏式传感器 2个

4.10、压力式传感器（内置的请说明） 2个

4.11、鼾声传感器 2个

4.12、胸部传感器 2个

.13、腹部传感器 2个

4.14、胸腹运动绑带（如为一次性使用则提供40套） 2套

4.15、口鼻气流导管 30根

4.16、电极导电膏 2瓶

4.17、清洁膏 2瓶

4.18、网络摄像系统 1套

4.19、品牌激光打印机 1台

4.20、 品牌睡眠呼吸机 1台

4.21、呼吸机可消毒呼吸管路 3套