名称：浙江大学医学院附属第二医院安徽医院（肿瘤）项目便携式彩色多普勒超声系统

预算金额：50万/台

数量：2台

| 一 | 总体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 满足腹部、心脏、小器官与浅表组织、血管、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 |
| ★2 | 类型：轨迹球加键盘设计（非触摸屏设计），主机可手提携带，单独使用，也支持配台车移动使用。 |
| 3 | 主机支持探头类型：线阵探头、凸阵探头、相控阵探头、腔内探头、经食道探头 |
| 二 | 系统技术规格及概述 |
| 1 | 系统通用功能 |
| 1.1 | 显示器尺寸≥15英寸 |
| 1.2 | 主机探头接口：内置≥1个，可扩展≥3个 |
| 1.3 | 内置锂电池或台车配备移动电源，保证断电条件下连续工作≥3小时 |
| 2 | 二维灰阶模式 |
| 2.1 | 具备组织谐波成像模式 |
| 2.2 | 具备组织特异性成像 |
| *2.3 | 具备多角度空间复合成像，偏转线≥7条 |
| 2.4 | 具备频率复合成像 |
| 2.5 | 具备斑点噪声抑制成像 |
| 2.6 | 具备回波增强技术 |
| 3 | 具备M型成像模式 |
| 3.1 | 具备彩色M型 |
| 3.2 | 具备解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转 |
| 4 | 具备彩色多普勒成像:包括彩色、能量、方向能量多普勒模式 |
| 4.1 | 具备超宽动态血流技术 |
| 4.2 | 具备高分辨率血流成像功能 |
| 4.3 | 双实时同屏对比显示 |
| 4.4 | 自动调节取样框的角度及位置 |
| 5 | 频谱多普勒成像：支持脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒，可自动或一键优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 |
| ★6 | 具备造影成像及定量分析功能 |
| 7 | 支持腹部、浅表、微血管造影增强 |
| 8 | 屏幕上可分屏显示造影图像和组织图像 |
| *9 | 具备弹性成像及定量分析功能 |
| 10 | 具有组织硬度定量分析软件和压力曲线并可显示压力数值 |
| 11 | 利用应变率测量功能对肿块、肿块周边组织进行弹性定量分析 |
| ★12 | 具备实时宽景成像功能，且支持所配线阵探头和凸阵探头 |
| 13 | 具备一键自动优化功能：一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置和角度、频谱图像、造影功能 |
| 14 | 图像放大技术:具备一键全屏放大功能，≥4倍局部放大 |
| 15 | 具备穿刺针增强技术:具有双屏实时对比显示，增强前后效果；可适线阵探头和凸阵探头 |
| 三 | 测量分析和报告 |
| 1 | 常规测量：支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等 |
| 2 | 多普勒测量：自动或手动包络测量，自动计算测量参数 |
| 3 | 具备电影回放及原始数据处理功能：所有模式下支持手动、自动回放，支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） |
| 四 | 存储和管理 |
| 1 | 硬盘≥128G |
| 2 | 动态图像、静态图像以PC格式直接导出 |
| 五 | 技术参数及要求 |
| 1 | 二维灰阶模式 |
| 1.1 | 所配备线阵探头具备多角度穿刺引导功能 |
| 1.2 | 线阵探头超声频率范围：5～11MHz |
| 1.3 | 高频线阵探头频率范围：5～14MHz |
| 1.4 | 高频线阵探头最大扫描范围≥3.4cm |
| 1.5 | 线阵探头最大显示深度≥8cm |
| 1.6 | 凸阵探头频率：2.0～5.0MHz |
| 1.7 | 凸阵探头最大显示深度≥33cm |
| 1.8 | TGC≥6段 |
| 1.9 | 手动增益调节：B/M/D独立可调，多级调节 |
| 1.10 | 伪彩图谱≥8种 |
| 2 | 彩色多普勒成像 |
| 2.1 | 显示方式：具备B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW |
| 3、 | 频谱多普勒模式 |
| 3.1 | PW最大速度≥8m/s |
| 3.2 | PW最小速度≤5mm/s |
| 3.3 | 取样容积:1～20mm |
| ★3.4 | 偏转角度≥±20度 (线阵探头) |
| 3.5 | 快速角度校正 |
| 六 | 总配置及其他要求 |
| 1 | 超声主机系统：2台 |
| 2 | 线阵探头（含金属穿刺架）：4把 |
| 3 | 凸阵探头（含金属穿刺架）：1把 |
| 3 | 配置原装台车2部，专用拉杆箱2个 |
| 4 | 所有选配件须单独分项报价，否则视为免费提供 |