## 项目概述

本项目为蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心建设项目物流传输系统设备采购及安装，主要包含：中型箱式物流系统一套（65台站点）、气动物流传输系统一套（71站点）。

一、箱式物流传输系统 设备生产能力与 产品质量要求

▲1.2提供国家质量监督部门认证的检测机构出具的《连续式垂直输送分拣机》的质量标准及第三方检测报告。

▲1.3本工程包含大量电机、电气等安装项目，需要签订项目实施安全协议，严禁无证施工。

| 智能物流系统整体构成 智能物流系统整体由中型箱式物流传输系统（65 个站点）和气动物流传输系统（71 个站点），共同组成一套医院物资管理综合自动化传输系统。 其中 （1）以中型箱式物流为主传输骨干，以周转箱为载体，通过垂直分拣机及水平传输分拣线，以及在各个部门设置的垂直双线物流站点，全面解决院内大部分物品的自动传输配送问题； （2）气动物流传输系统实现部分物资的快速传输； 以上系统应实现软件的一体化控制。 |  |
| --- | --- |
| 一、中型箱式物流传输系统 |  |
| （一）中型箱式物流传输系统总体要求 |  |
| 1.系统整体要求 | 中型箱式物流输送系统是以周转箱为载体，通过提升设备和传输线体的运载，自动、平稳的将输送物品传输至目的地的新型医院物流设备。任意收发站之间可安全、高效的收发物品。形成一套科学合理、有效的物资自动化传输系统，全面解决院内大部分物品的自动传输配送问题。 |
| 2.传输对象 | 如药品、标本、血液制品、血样、X 光片、医疗器械、手术包、医用消耗品和文本文件、被服、餐饮等物品。 |
| 3.适用环境条件 | -10℃—+45℃，相对湿度：40%～98%（无凝露）；湿度变化率：≤±10%/h； 三相AC 380（1±10%）V、单相AC 220（1±10%）V。 |
| 4.设备性能 | （1）机械部分平均连续无故障工作时间≥500h； （2）电器部分平均连续无故障工作时间≥1000h； （3）运行噪音≤45分贝；（提供国家权威机构出具的第三方检测报告，并提供检测资质） （4）设备每日连续工作时间24h，每周连续工作7日； （5）系统使用寿命≥30 年。 |
| 5.系统工作站点数 | 65 个物流站点（详见工作站点分布表）。 |
| 6.平稳性 | 启动及停止均有缓冲，无撞击平稳接收，系统载物箱传输全过程保持水平状态，血液标本传送前后指标无变化。 |
| 7.安全性 | 系统无润滑油泄露、无超标噪声污染，系统不对其他设备产生电磁干扰。系统易管理、易维护、易升级，系统具有故障恢复能力，传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定传输指令，整机系统具有故障自诊自动排除功能。 系统具有防止空气交叉感染，防止通过工作站点将该科室的空气带到另外的科室造成空气交叉感染。 |
| 8. 稳定性 | 1、易损类药品的传输系统运行平稳，无翻转，可保证玻璃包装的易破碎药品运输。需要提供使用医院加盖医院公章的证明文件（提供使用医院联系人姓名和电话）。 2、整包装纸箱货物的直接传输 部分科室有直接传输整包装物品的需要（如病房药房），考虑到易碎品整包装传输过程的便捷性和安全性，要求投标中型箱式物流传输系统可以直接传输尺寸小于等于标准载物箱的整包装纸箱，且要求传输前后整包装物品（易碎品）无损坏。投标文件中提供实物图片说明。需要提供使用医院加盖医院公章的证明文件（提供使用医院联系人姓名和电话） |
| 9.防火性能 | 中型箱式传输系统在防火卷帘/门/窗处应设有断缝，确保防火卷帘/门/窗开闭自如，所配备的防火监控器与消防系统联动，一旦出现火警传输系统必须确保防火卷帘/门/窗下方没有周转箱，能够自动关闭防火卷帘/门/窗。防火卷帘/门/窗任意向火面材料厚度、防火等级、耐火等级等条件需满足甲级或特级消防规范要求；提供防火等级证书。 防火监控系统提供备用电源供主电源切断后电动滚筒和防火卷帘或防火门配合完成关闭动作。防火监控器要求满足国家GB 29364-2012 的技术要求。 （提供防火方案说明及产品型号，并提供国家消防产品质量监督机构或国家质量监督部门或国家消防产品相关部门出具的型式试验报告或型式试验合格证书）。 投标人必须协助医院通过消防认证。 |
| 10.系统可扩展性 | 系统容量应适当预留，可满足招标人未来扩大分站数量的需求；可以实现医用物流机器人接驳功能，可实现物流接驳机器人自动进行异地货物的输送。 |
| （二）中型箱式物流主要技术要求 |  |
| 1.总述 | 系统组成：垂直分拣系统、水平传输系统、智能工作站、传输控制系统、上位机系统（系统硬件、操作系统、数据库及系统软件）、自动防火卷帘或防火门以及防火监控系统组成。 |
| 2.系统工作站数 | 65个物流工作站点（详见工作站点分布表），投标方案必须严格按照工作站点分布表提供相应规格和数量的垂直分拣机。 |
| 3.传输效率 | 1.为保障未来使用效率需求，在图纸规定的井道尺寸内，垂直提升机提升速度≥2m/s；单个垂直提升设备的轿厢内最多可以同时进入、并且承载不少于4标准周转箱，在一个往复循环内传送至垂直方向上的不同目的地。 2.传输系统垂直传输效率≥300箱/小时。(提供国家质量监督部门授权认证的检测机构出具的高层垂直输送分拣机检测报告) |
| 4. 载物箱 | 1、每个工作站标配≥5个标准传输箱，单个载物箱载重量≥50公斤。 2、传输箱体为抗冲击改性PP或 ABS 工程塑料材质。 3、传输箱配备智能信息系统，标识存储传输箱的多种信息，如：发送站、目的站、发送时间、到达时间等可追溯信息，并具有自动返回功能。 4、标准传输箱除标准尺寸综合考虑井道尺寸及实际工作需要决定≥50L/箱，也可以根据科室需要特制密码箱、餐饮保温箱、冷链箱等，在投标文件中提供箱体尺寸及实物照片。 |
| 5.井道参数 | 箱式物流运输路由及相应井道位置尺寸详见建筑结构设计图纸。 |
| 6.自动安全防火隔离门 | 系统配备物流专用防火卷帘/门/窗，安装在水平轨道穿越防火分区及井道进出口位置，传输系统与消防具有联动功能，一旦出现火警，传输系统确保防火卷帘/门/窗下方没有传输箱，确保防火卷帘/门/窗下落。（提供防火方案说明及产品，并提供国家消防产品质量监督机构或国家质量监督部门或国家消防产品相关部门出具的型式试验报告或型式试验合格证书）。投标人必须协助医院通过消防认证。 |
| 7.低层高速静音分拣机 |  |
| 7.1速度 | 高速提升，速度不低于2M/S，承载重量100KG以上，双分拣路线，分拣机线体入口处配备电动自动门，配合发到货情况自动开闭，并满足相关防火要求。 |
| 7.2 | 投标文件需提供投标品牌经标准化主管部门认定的相关《企业质量标准》，并提交由质检部门出具的《检验报告》。 |
| 7.3 | 低层高速静音分拣机工作时噪声指标≤45 分贝，投标文件需提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告（需印有CMA或CNAS标识）。 |
| 8.高速多箱位垂直分拣机 |  |
| 8.1 | 高速多箱位垂直分拣机为高速分拣机结构，为保证高层高速多箱位垂直分拣的安全性；系统须具备高效、静音、可靠、安全的特点。 |
| 8.2 | 井道孔洞尺寸根据图纸预留尺寸设计，高层垂直提升机提升速度≥2m/s。 |
| 8.3 | 高层高速多箱位垂直分拣机工作时噪声指标≤45 分贝，投标文件需提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告（需印有CMA或CNAS标识）。 |
| 8.4垂直分拣系统停电应急平层系统 | 垂直分拣机具备应急故障处理系统。 垂直分拣机运行时，当遇到停电或其他突发故障时，可采用垂直分拣机的应急控制系统，同时设置制动、安全防护、防坠落等措施保证轿厢及轿厢内物品的安全，可以手动取出轿厢内的周转箱或传输的物品。 投标文件需提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告（需印有CMA或CNAS标识）。 |
| 8.5高层垂直分拣机 | 高层垂直分拣机为高速分拣结构，为保证垂直分拣的安全性，具有高效、静音、可靠、安全的特点。需提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告。 系统设置的急停按钮复位应是非自动复位, 人工复位后系统自动运行。 安全防护装置：在相应位置应设置急停按钮 ，以便在发生异常情况时能使设备立即停止运转。在紧急情况能迅速切断动力回路总电源,但不应切断电源插座、照明、通风、消防和警报电路的电源。 电气系统应具备短路、缺相及错相保护功能；电气系统应具备过载保护,发生过 载保护时应能切断供电电源；提升机应设置故障、报警信号。 |
| 8.6 垂直提升机与机器人联机统一调度 | 通过该系统的数据与信息交互通讯将提升机与机器人联结到一起，每次涉及到中型和机器人双方联动的动作都采用严格的消息问答机制，确定对方设备安全就绪才进行下一个动作； 提升机确保到位信号、停靠准确信号、开门信号、无故障信号等都具备的情况下，联机调动系统才会给机器人下发允许进入指令； 机器人则通过自身的3D安全相机检测、超声检测、激光雷达检测安全之后，进入电梯，安全进入到位后联机调动系统向垂直提升机发送提升指令。 投标文件需提供有国家市级及以上质检部门出具的检验报告、软件著作权及该功能软件界面截图。 |
| 9.水平传输分拣线 |  |
| 9.1 水平传输分拣线描述及技术要求 |  |
| 9.1.1 | 组成:水平传输分拣线由水平传输模组连接而成，模组包括：模组机架、主动辊筒、随动辊筒、电机、辊筒驱动器、多楔带、传输皮带。 |
| 9.1.2 | 水平传输线工作时噪声指标≤45 分贝。投标文件需提供由国家市级及以上质检部门出具的检验报告。 |
| 9.1.3 | 主水平传输线采用往返双通道配置，水平轨道占用高度根据土建预留要求需为梁下700mm。 |
| 9.1.4驱动方式 | 水平传输采用电滚筒驱动或皮带驱动方式。方式，滚筒模组的质量是影响系统正常运行的基础之一，所有主动、随动辊筒、辊筒驱动器是采用相当于或高于“英特诺、德马、伊东”等品牌厂家的产品。 所有滚筒采用不锈钢材质（型号：304不锈钢），内壁厚度≥1.5mm。 |
| 9.1.5 | 水平传输分拣线通过率为不小于1200箱/小时。（须提供质量检测部门出具的检测报告） |
| 9.1.6 | 传输皮带采用医用级、静音皮带。 |
| 9.2 水平传输分拣线模组机架及技术要求 |  |
| 9.2.1 组成 | 水平传输分拣线模组机架使用不小于 2.5mm 高强度冷轧碳钢材料制造，确保传输线模组机架强度，表面进行防锈喷塑处理，传输分拣线辊筒采用即插即用解决方案，传输分拣线机架采用梳齿状结构，全程无工具化装配，拆装时间小于5分钟。 |
| 9.3主动辊筒组成描述及参数 |  |
| 9.3.1主动辊筒组成 | 主动辊筒由外管、塑胶轴承座、轴承、轴心、电机及齿轮箱总成组成。 |
| 9.3.2主动辊筒性能 | 采用不锈钢材质，（型号：304不锈钢）钢管镀锌处理，72小时盐雾试验无红锈；防水等级要求不低于 IP66； |
| 9.3.3 主动辊筒电机性能 | 主动辊筒电机性能参数不低于以下要求：采用DC 24V供电，低于人体安全电压 36V，电机、齿轮箱需要一体化设计，可以满足 30 次/分钟的启/停频次的应用要求。主动滚筒采用动态电子刹车，能够高速有效的控制水平传输线的启动和停止。主动滚筒采用无刷直流驱动技术，且累计运行寿命不低于 20000 小时。 |
| 9.4随动辊筒组成及技术要求 |  |
| 9.4.1组成 | 随动辊筒由外管、塑胶轴承座、轴承、轴心组成。 |
| 9.4.2随动辊筒性能： | 随动辊筒性能参数不低于以下要求：采用不锈钢材质，钢管镀锌处理(符合欧盟 RHOS 环保要求)，72 小时盐雾试验无红锈；塑胶轴承座为 PA66，轴承是精密轴承 6002-2RZ，轴心采用 45#碳钢。 |
| 10.物流收发站点 |  |
| 10.1 物流站点 |  |
| 10.1.1总体描述 | 工作站的收发为上下结构，具备独立的发送和接收通道，并每条通道至少可以停放两个标准传输箱，发送站点具备通过触摸屏操作或语音指令选择目的地的双功能。具备站点名称显示、到货提醒、设备运行状态显示等功能。物流站点需配备语音提醒报警功能，在收发货及设备故障、箱位占满的情况下报警提醒。 |
| 10.1.2 站点显示系统 | 发送站点上方配备大于等于15寸触摸屏，嵌入式安装。可显示站点名称、实时显示语音交互内容、到货提醒、货物运送状态、设备运行状态、时间、日历、医院文宣内容；提供已安装医院的照片。 |
| 10.1.4 语音指示 | 物流站点具备语音指示功能，用于提醒操作人员载物箱到达信息及站点满箱信息。 |
| 10.1.5 降噪处理 | 物流站点工作时噪声指标≤45 分贝。投标文件需提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告（需印有CMA或CNAS标识） |
| 10.1.6 视频智能监控系统 | 所有发送站点以及开放的水平输送线，需要设置视频监控系统，需要实现在任意一个站点，可根据时间列表或根据周转箱条码信息，查询不少于一周内每箱物资、发送、在途、及接收的视频监控信息，实现物品的全程追溯和电子化签收的留痕管理。 |
| 10.1.7语音通话系统 | 发送站点需要有语音通话的功能，可以通过站点触摸屏通话按键，实现任意两个站点之间，一键呼叫，语音实时通话。 |
| 10.1.8 人工智能语音交互发箱系统 | 发送站点需要具有通过人工智能语音交互系统，工作站采用语音选择目标科室直接发送方式，通过语音选择目的地科室，地址可以直接智能输入系统，进行发箱操作，无需任何手动按键操作的功能。 |
| 10.1.9 智慧识别系统 | 发送站点需要配置智慧识别装置，目的地科室地址直接写入周转箱配置智慧识别设施，全程通过智慧识别方式识别。 |
| 11.传输控制系统 |  |
| 11.1 传输控制系统组成及技术条件 |  |
| 11.1.1 系统组成 | 传输控制系统由分布式标准化控制柜、设备层网络、控制层网络、管理层网络及控制软件组成。 |
| 11.1.2 基本要求 | 1、控制系统除具备先进性、经济性以及安全性外，还需要具备不小于10%的冗余功能以应对后期系统的增加，损坏之后快速替换，布线断裂等情况。 2、控制层网络采用工业以太网或TCP/IP Ethernet高速以太网，实现各控制子模块如垂直多箱位分拣机，ASI 网管条码扫描器等数据传递。或管理层网络采用TCP/IP Ethernet高速以太网， 实现各管理子系统如HIS系统，SCADA系统，WCS系统，远程维护监控系统，移动端查询系统等之间数据交互。 3、设备层网络采用抗干扰能力极强，无需要做屏蔽处理，目前国际最流行的 ASI 总线络，实现各分布式标准化子系统和ASI 网管之间数据交互；ASI 通讯线使用专用标志性的黄双芯扁平电缆，为了防止安装时出错，扁平电缆上需要带有反极性机械码 |
| 11.2 控制软件 |  |
| 11.2.1 物流模式切换系统 | 在每段设备的附近要有远程/本地模式选择开关，当选择在远程模式是控制有PLC来控制，设备处于自动运行状态，当模式选择在本地模式是控制由分散系统进行控制，设备处于检修状态；两种控制模式要有互锁功能；某一段设备的检修状态，不影响其他设备的正常运行。投标文件需提供相应的软件著作权证书。 |
| 11.2.3 物流节能系统 | 为降低功耗控制系统具有节能功能，也就是说某段设备运行一段时间后（时间在SCADA系统可修改）无新的运输任务时进入休眠停止状态，当上游有新的任务时此设备自动唤醒。 |
| 11.2.4 物流排序系统 | 为降低对医院用电的系统的瞬间涌入电流干扰，系统启动时从下游往上游以此按照顺序通过时间间隔启动（间隔时间在控制系统可修改）；当系统休眠唤醒时从上游往下游以此按照顺序通过光电检查开关启动。 |
| 11.2.6 物流窗口拉距系统 | 当控制系统检测到分拣口,合流口或者垂直分拣机入口处等两个或者两个以上周转箱紧贴着一起通过时，这个时候控制系统要启用窗口程序进行拉距放行。 |
| 11.2.7 物流故障自动修复系统 | 系统故障由一级故障，二级故障，三级故障组成。三级故障是指不需要人参与系统自动检测，判断，解除的故障；二级故障是指只需要运行人员确认后按复位按钮就能解除的故障；一级故障是指需维护人员参与情况下维修之后才能解除的故障。 |
| 11.2.8 物流周转箱自动寻找系统 | 为提高医院物资输送安全性系统不但要对丢失周转箱有追踪及记录功能外，还需要自动寻找功能。 |
| 11.2.9 信息化对接： | 中型箱式物流系统应具备和医院HIS系统对接的软件端口和功能，实现未来医院物品传输的闭环管理和追溯；系统三级参数对医院免费开放，医院可以根据自己运行情况进行修改，如果修改出现问题，系统需要有自动回复默认参数设置功能。投标文件中需提供详细说明、操作软件界面截图及已使用医院出具的证明文件。 |
| 11.2.10 物流流量自动调节系统 | 系统具备流量自调节功能，通过对每个区域输送线上的流量进行实时监控，并将监控数据传输给控制中心。系统根据不同区域的的流量大小，进行统一调度，把流量偏高区域的周转箱调度到合适区域的输送线上，避免排队等待发生，提高整个系统的运行效率。投标文件需提供国家认可的检测机构出具的检验或检测报告 |
| 11.2.11 物流智能调度防堵系统 | 水平输送线分拣口，如果出口处的某一个方向有周转箱排队，而入口处的周转箱恰巧又要到这个方向，这个时候后续周转箱再要通过时，就会发生堵箱。系统要能够实现全自动疏通分拣口以上堵箱情况发生的功能。 |
| 12．上位机系统 |  |
| 12.1 上位机系统组成描述 |  |
|  | 上位机系统由系统硬件、操作系统、数据库及系统软件组成。 |
| 12.2 上位机系统硬件 |  |
| 12.2.1 服务器 | 服务器：采用“戴尔、惠普、华硕”推荐品牌。参数不低于以下要求：2U机架式，E5-2600V4系列机型，双颗2630V4 10核2.2G CPU+双电源，双端口千兆网络适配器，32G内存，2块1TB 7.2K SATA硬盘，防水抗菌键盘，光电抗菌鼠标，32寸宽屏液晶。 |
| 12.2.2 服务器系统 | 为了系统运行可靠性和数据的安全（防止服务器硬件或者软件发生故障），服务器系统采用双服务器模式，也就是说除了单台服务器本身硬盘做raid1磁盘阵列冗余设计外，还需要单独备用一台服务器。两台服务器按照一定时间周期切换运行，默认时间周期1个星期。 |
| 12.2.3 UPS | UPS采用国内一线优质品牌，可供系统断电延时90分钟使用。 |
| 12.3 物流监控中心 | 控制中心配备显示系统，能够很好的把视频监控系统、调度系统、运力分析、系统运行实时在线监测、3D监控系统、网络系统连接集成，形成一套功能完善、技术先进的交互式信息显示及管理平台。提供已安装医院的实际运行材料。 |
| 12.4 3D数字孪生可视化监控平台 | 3D数字孪生可视化监控平台通过3D建模，模拟实际运行与其运行相关场景，并采集坐标位置信号、运行状态信号、故障信号等各种信号在3D模型上实时呈现，通过该平台对设备的运行状态进行可视化、拟物化、多视角、可交互的实时监控和异常处理。 投标文件需提供有国家市级及以上质检部门出具的检验报告、软件著作权、及该功能软件界面截图。 |
| 12.5 系统软件 |  |
| 12.5.1 组成 | 系统软件包括监控及管理系统软件组成。 |
| 12.5.2 参数要求 | 1、传输监控系统用图形方式模拟显示设备运行状况； 2、传输远程监控系统在线显示设备的开机、关机、故障等，记录故障位置、发生时间等。 2、传输监控系统闭环监控：从“电气输出→机械动作→电气检测”所有主要的机械动作都能实现闭环监控，并设有电脑人机界面和声光报警系统对每个关键动作点的工作状况进行监控指示。 3、传输监控系统可将输送系统的设备状态通过安装于现场的操作面板给予实时显示操作面板同时能够提供报警信息以及一定的手动操作功能。 4、条码或RFID管理系统具有单独定义载物箱的功能，设置一套单独定义载物箱的软件以作为应急预案。 5、条码或RFID管理系统能自动识别载物箱信息，实现输送、升降、贮存等功能。 6、条码或RFID管理系统对接收的载物箱，在不能识读时，能够将载物箱输送到指定的收容口。 7、医院物资管理平台免费提供与医院信息系统对接的接口，实现物资运输与物资请领、管理等功能实现平台实施监控及故障预警。 |
| 12.5.3 监控软件 | 配备远程监控系统：系统实时监控画面以动画的效果呈现，真实展现物资输送的场景，便利地了解实时物资状况。画面具有无级缩放功能，运行监控时，都能够无限的扩展可视空间 |
| 12.5.4物流传输系统远程运营维护系统 | 集数据采集、工程 Web 发布、数据 Web 发布等多种功能为一体，用户完全定制的 B/S 系统，实现数据查询、维修记录、物流系统故障报表及分析等远程运营维护功能，满足 7X24 小时售后服务要求。 |
| 12.5.6物流站点智能交互系统 | 发送站点的收发状态可以通过智能化显示终端图形化呈现，站点收发物资实现柔性化提醒结合图形及标准国语发音，提示工作人员接收物资，取代传统的指示灯+蜂鸣器的组合符合医院场景的应用。 |
| 12.5.7人工智能站点安全防护系统 | 发送站点需要实时采集摄像头视频数据，通过后台人工智能算法，能够自动识别异常周转箱、人员误触发等安全防护检测的功能。（如幼儿不小心爬进站点输送线引发系统误动作造成人员伤害；如周转箱未盖盖子或者直接把篮子、纸箱、衣服等不明物体放到站点输送线上等使用人员没有按照正常流程使用造成系统不必要的故障）。投标文件需提供该软件系统的软件界面截图、软件测试报告及由国家市级及以上质检部门出具的《质检报告》。 |
| 12.5.8物品电子化全程追溯系统 | 为防止物品在传输过程中丢失或损毁，中型箱式物流传输系统应配备物品电子化全程追溯系统，方便物品在传输过程中的全程可追溯。或每个井道内及每个站点配置1个摄像头。视频输出分辨力不小于1100 TVL；摄像机最大分辨率2048x1536。具有300万像素CMOS传感器。配套软件要求能够实现至少一个月内信息追溯。 |
| 12.5.9 售后运维电话提醒系统 | 售后运维电话提醒系统，需要实现发生故障，在系统默认时间内售后人员未响应，需要自动拨打电话提醒处理。 |
| 12.5.10 周转箱超时到达电话提醒系统 | 周转箱超时到达电话提醒系统，系统需要具备周转箱在默认时间内未到达目的站点，需要自动拨打电话给售后人员，通知处理。 |
| 12.5.11售后运维打卡系统 | 发送站点都需要有售后人员维护检查时，具备自动对维护过程进行拍照或视频录制打卡的功能。 |
| 12.5.12 能耗管理系统 | 能耗管理系统，子系统通过智能电表检测实时能耗数据，控制中心对每个子系统的能耗数据进行采集和记录，分析历史能耗数据及时间段能耗数据等分布，通过远程运维系统的大数据分析智能管控能耗，节能减排。 |
| 13. 物流信息监控平台 |  |
| 13.1 数据上云系统 | 可将本地医院物资周转箱配送数据通过上云系统实时传送到云端数据平台，包括设备运行状态数据，设备统计数据，物资周转箱配送任务数据，发送站点任务统计分析数据，接收站点科室任务统计分析数据，按时间段查询发箱收箱统计分析数据。 |
| 13.2 数据可视化图形分析系统 | 以图形化，可视化，仪表盘的方式呈现各种类型的数据，呈现的数据包括：设备运行状态图，历史总计送箱任务数，每日任务执行统计，按时间段统计分析发箱任务数柱状图，当前系统正在执行的任务动态，发送科室任务柱状统计图，接收病区任务统计柱状图，最近一周任务分析曲线图，接入平台的设备总数饼状图，正常工作设备总数饼状图，异常设备总数饼状图，发箱统计排行统计分析图。提供该功能软件截图。 |
| 13.3 预计到箱查询系统 | 主发站可查询该主发站点当日发箱任务分析情况，包括当日当前主发科室总发箱统计，已到箱统计，未到箱统计，未到箱预计到达时间提醒，未到箱当前位置信息；主收站可查询已到箱统计，预计到箱分析，预计到箱时间提醒，当前位置信息。 |
| 13.4 任务超时平台短信提醒系统 | 对于执行超时的配送任务，物流平台自动发送短信到相关人员，现场人员根据短信到系统查看该箱的配送执行情况；接收人员名单可设置，短信信息包括：医院名称，周转箱编号，发送科室，接收科室，当前位置，已执行时间；超时时间可设置。 |
| 13.5 业务数据查询系统 | 可对各种执行的任务数据和相关业务员数据进行查询，包括：周转箱追溯查询，发箱任务查询，回箱任务查询，设备故障统计分析查询，周转箱申诉查询，预计到箱查询，历史任务统计查询。 |
| 13.6 热力分析查询系统 | 按时间轴查看配送周转箱在设备上运行分布的热力图，按照不同颜色深浅标识不同时间段周转箱的稠希分布，厂商可根据此图调整调度优先算法，用户可根据此图调整发箱时间，使设备系统达到最优的配送速度和效率。提供该功能软件截图。 |
| 13.7 移动端物流信息平台(APP/小程序) | 可以通过微信小程序，在安卓和苹果的手机通过手机号和验证码登录移动该手机号码所属的端物流信息平台，功能模块包括：到箱查询及追溯系统、运力分析系统、电子化签收系统、设备状态查询和分析系统、售后运维系统。 |
| 13.8 到箱查询及追溯系统 | 1.预计到箱查询：手机端查看预计到箱情况和到箱剩余时间。 2.追溯系统：追溯周转箱运行情况，途径位置，当前位置等。 |
| 13.9 运力分析系统 | 运力系统分析图： 手机图形化界面对当日送箱回箱任务进行可视化统计分析。 |
| 13.10 电子化签收系统 | 1.电子化签收系统：可对以及送达的药箱如果符合要求进行签收，如果对装载的物资数量和状态有异议，可进行拍照申诉处理。 2.申诉处理：管理人员对到箱签收时的申诉可进行意见输入和管理处理。 |
| 13.11 设备状态查询和分析系统 | 1.设备状态查询：可在手机端查看现场设备的运行状态，包括设备的位置，故障情况，运行情况，装箱情况等信息。 2.异常分析：可对一段时间内故障的异常情况进行统计分析，维保人员可根据该分析进行有针对性的设备维保计划。 |
| 13.12 售后运维系统 | 1.设备维保：可记录每次，每段，每个种类的设备维保情况，并可手机拍照存留，该数据汇集到平台后为设备维保数据报表提供数据支撑。 2.维保分析：对设备维保数据提供图形化的分析界面，按时间段可查询维保记录，查看当时维保情况，照片存留等信息。 |
| 14. 物资传输消防系统 |  |
| 14.1 物流消防系统组成描述 |  |
| 14.1.1 系统组成 | 系统由自动防火门或防火窗及防火控制监控器组成。 |
| 14.1.2 自动防火门或窗 | 每个垂直分拣机工作站的出入口，均安装自动防火门或防火窗，保证载物箱出入能自动开启或关闭，防火门或防火窗任意向火面材料厚度、防火等级、耐火等级等条件需满足消防规范要求。 |
| 14.1.3 防火监控器 | 要求提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告复印件。 |
| 14.2 消防方案 | 系统具备完善的消防设计方案。投标文件中需提供详细消防方案介绍，并提供已实施医院，物流系统消防设计方案通过相关消防部门认定的证明（如物流系统纳入项目整体消防验收的，须另外提供已实施项目建设单位证明），要求加盖消防部门公章。原件备查。 |
| 14.3 消防证明 | 并提供已运行医院的消防整体验收证明，及物流系统符合消防验收的医院证明。 |
| 15. 物流周转箱 |  |
| 15.1 周转箱类型 | 系统配备标准周转箱、检验科专用周转箱、餐饮保温周转箱、冷链保温周转箱等多种箱体。投标文件中需分别提供相应的实物照片。 |
| 15.2周转箱材质 | 工作站所配置标准周转箱为抗冲击改性PP或ABS工程塑料材质，具有防霉、防火、抗菌性，对大肠杆菌、葡萄球菌抗菌率可达95%。周转箱以及周转箱标签等配件有毒害物质须满足国家标准（GB/T26125-2011）。投标文件提供所投第三方产品检测检验报告。 |
| 其他要求 |  |
| 设备结构要求： | 系统设备应模块化，整个系统和单机设备均由各种功能模块拼装组成，相同功能的模块可互换使用，并能方便地扩容。各机械零部件及控制部件、电路板、插接板、集成块等均应标准化，具有可靠的互换性。计量单位应采用国际单位制。所有设备操作界面上的文字标注均为中文方式 |
| 电力要求： | 应设置电力控制箱，控制箱面板上安装有电源开/关指示灯、启停按钮等。 设备应能在满载条件下平稳启动。 控制电路具有过压、过热、过流、短路等设备保护功能。 控制箱结构合理，面板指示灯、控制按钮排列整齐合理，标识清晰。 控制箱排列整齐，固定牢固，安放位置便于操作、维护。 箱门应启闭灵活，并装有门锁，控制箱防尘、散热良好。 箱内元器件排列整齐，布局合理、安装牢固、拆换方便、便于维护。 箱内引线布置整齐，捆扎牢固，强电与弱电应分开走线，引线端子紧固可靠、标志明显；插接件质量可靠，接触良好。 控制箱必须接地良好，箱内接线绝缘符合要求，其绝缘电阻值应大于0.5MΩ。 各类熔断器的熔体规格应符合要求。 走线槽内强弱线分开布放，绑扎整齐，出线口有保护措施。 通信网线布放应符合GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》中的规定。 现场执行装置、器件的接线端子应有保护措施，不得裸露。 所有引线端子应采用焊接或冷压端子连接，端子串码标号。 |
| 安全防护要求 | 启动时应有声光告警、提升机有缓慢启动。 应在供箱点、装箱点等工位设置紧急停机按钮，紧急停机时应有声光告警指示。 系统设备应有接地保护。 系统设备外观应洁净、完整，无明显工艺缺陷和破损，如表面开裂、轮廓边缘粗糙、有尖角、毛刺、连接松脱、电气导线裸露等。 输送机两侧均设有导向装置。 系统电气安全符合相关规范要求。 系统安全设计按GB5083-1999《生产设备安全卫生设计总则》相关规定执行。 |
| 表面处理及色彩要求: | 设备零部件应进行表面处理。设备外表涂层应光洁、牢固、防止锈蚀，满足高湿度气候的环境要求。设备外表喷塑涂层应光洁、均匀、牢固，无堆积、剥落、锈蚀、气泡等缺陷，颜色和谐美观。 色彩设计力求使工作环境色彩协调。 色彩组合应柔和、协调、美观、大方的原则。 危险部位、活动部件涂以醒目色彩，以保护人身、设备安全。 |
| 箱式物流传输系统设备生产能力与资质要求： | 提供中型箱式物流传输系统质量标准及由国家市级及以上质检部门出具的检验报告。提供中型箱式物流传输系统产品 CE 认证证书。 |

| 二、气动物流传输系统 |  |
| --- | --- |
| 1、使用条件要求 |  |
| 1.1 | 适于传送药品、标本、血浆、X光片、医疗器械和文件等 |
| 1.2 | 适于环境温度：-25摄氏度~+40摄氏度 |
| 1.3 | 适于每日连续使用24小时，每周连续工作7天 |
| 2、系统的主要技术要求 |  |
| 2.1 | 工作原理，以空气压缩机抽取及压缩空气为动力，在密封的网管中传送物品 |
| 2.2 | 传输方式：单管/双向传输 |
| 2.3 | 控制方式：完全由中控计算机实时监控系统运行，不可由其他分控制系统 |
| 2.4 | 传输瓶到站点时管道内的压缩空气的排出必须通过吊顶排向室外，不可直接排放在工作站所在位置的室内，以免引起交叉感染 |
| 2.5 | 管道外径：160mm，管壁厚3.0-3.2mm； |
| 2.6传送速度 |  |
| 2.6.1 | 正常速度不低于6－8米/秒，快速:传输速度高达8m/s。调速:传输血浆时可调至2-3m/s(因为速度过快会影响血浆的物质组成)。 |
| 2.6.2 | 半速不低于2.5－3米/秒（可手动或由系统自动选择） |
| 2.6.3 | 各工作站可自行设定传输速度 |
| 2.7 | 传输瓶最大载重量不小于5Kg |
| 2.8 | 满负荷最大传输距离：横向≧1500m，纵向≧100m |
| 2.9 | 系统平稳性：管道室内外均可安装，在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施，管道可穿过楼板安装； |
| 2.9.1 | 启动及停止均有缓冲，无撞击平稳接收， |
| 2.9.2 | 血液标本传送前后指标相同，投标文件中需提供检测证明。 |
| 2.10安全可靠性 |  |
| 2.10.1 | 传输瓶抵达接收站时，空压机停止工作，传输瓶才弹出。保证传输瓶的软抵达和传送物品的安全性。 |
| 2.10.2 | 管道及部件应为防火难燃材料、系统有防火装置。 |
| 2.10.3 | 系统无气体泄漏、无气体和静电造成的污染。工作站、转换器、三向阀内气体密封圈为特氟隆材料制成。 |
| 2.10.4 | 系统不对其他设备产生影响。 |
| 2.10.5 | 可满足业主未来扩大分站数量要求。 |
| 2.10.6 | 系统易管理、易维护、易升级，可以在任何一个站点或转换器处使用便携装置检测系统运行情况及进行维护管理。 |
| 2.10.7 | 系统具有故障恢复能力，传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定传输指令，整机系统具有故障自诊自动排除装置功能。 |
| 2.10.8 | 工作站、转换器、三向阀等定位控制采用非机械接触式传感器PCB电子智能定位。整机系统具有故障自诊自动排除。 |
| 2.10.9 | 系统具备采用新风技术，防止空气交叉感染，工作站要求绝对密闭的，禁止通过工作站将该科室的空气带到另外的科室里造成空气交叉感染。 |
| 2.10.10系统电源 | 系统的电源采用分布式开关电源；系统需具有备用电源，UPS采用国内一线优质品牌，可供系统断电延时不少于60分钟。 |
| 2.10.11通讯技术 | 系统采用国际先进的、高可靠性、抗干扰强的通讯方式和通讯设备，不得使用廉价的RS485或RS422通讯方式, 总线通讯速率要求：≥1 M bps。 |
| 3、控制系统及机房设备 |  |
| 3.1 | 全系统由主控电脑控制，控制电脑不低于以下配置：操作系统经招标人确认，双核CPU，内存4G，1000GB硬盘，21"液晶显示器，可连接打印机。 |
| 3.2 | 控制系统软件为原厂开发，终身免费升级，具有全域空间显示功能，可显示故障区域及故障代码或文字；可随时观察系统连接路径图，投标文件需提供图片说明。 |
| 3.3 | 控制系统可实现以下功能： |
|  | （1）显示系统的运行状况，故障反馈，具有故障分析查询及处理功能 |
|  | （2）可控制全部系统内设备 |
|  | （3）可实时监控整个系统的运转状态 |
|  | （4）可记录所有收发送记录,电脑可储存50万次以上的监控记录 |
|  | （5）可显示故障区域及故障代码 |
|  | （6）若某收发站有故障，可关闭此站，不影响整个系统的运行，具有远程在线故障诊断功能 |
|  | （7）可预置自动半速传送 |
|  | （8）具备输出传输效率报告功能，能统计每个传输瓶在工作站点的等待时间，传输瓶在每个站点的平均等待时长，方便使用者实时监控系统传输状况，并做有针对性的改进和提高，请进行说明并提供相关图片资料。 |
|  | （9）控制系统应免费提供楼宇控制中心集成接口（采用OPC或Modbus或BAVnet协议）免费配合楼宇自控系统的设计与安装调试，启动控制中心应允许多客户端登录。 |
| 3.4中央主控器 | 系统具备中央主控机，扩展无需增加控制器，同时一台主控器可以控制几台空压机； |
| 3.4.1 | 可显示整个医院物流系统的流程图，显示当前传输瓶在管道里行走的状态，请提供流程图并给予说明 |
| 3.4.2 | 可实时监控整个系统的运转状态显示整个医院每个站点排队的状态记录，所有收发记录并做出统计数据和查询，请提供在计算机上显示的相应记录表格并给予说明 |
| 3.4.3 | 支持全部汉字显示操作界面可打印或存储打印 |
| 3.4.4 | 扩展无需增加控制器，同时一台主控器可以控制几台空压机 |
| 3.4.5 | 投标人在技术方案中须明确每个传输区域空压机台数 |
| 3.5 | 机房总控室需配置PC机，与局域网连接，实现远程监控；并可通过MODEM实现INTERMET功能，实现远程在线会诊，故障分析查询，投标文件需提供图片及说明；监控电脑可根据客户需要安装在系统的任何位置，方便医院的协调安排 |
| 3.6 | 控制信号最远可传递2000米； |
| 4、转换器 | 1.用于管道间转换传输瓶的路径，可在系统内由一主通道分支为若干条通道，具体分支数量由投标人说明。 *2.能提供适应系统的多种需求的三向转换器，需进行说明并提供相关图片资料。 3.转换器及转换中心的机械和电子的小部件应是模块化组装，便于快速更换，同时与其它工作站的部件可互换。电机可运行100万次以上； 4.预留可预见的系统扩展接口； 5.使用寿命≥20年。 |
| 5、空压机系统 | 1.可为整个系统提供稳定动力，考虑用备结合，数量≥4台； 2.空压机采用原装进口，高效知名品牌侧流风机，电机能效符合国际高能效标准IE2要求，达到B级绝缘等级，并附有原始出厂数据。气送量不低于9m3/min，最大压差不低于200mbar。 3.运行噪音不超过55分贝，噪声值符合IEE标准，需为风机考虑必要的消声减震措施。 4.功率大于等于5.5KW；空压机功率应留有以后系统扩展的余量； 5.可根据需要安装在楼宇的任何位置； 6.配有专用空气过滤器（可防止异物进入） 7.采用节能型风机，风机只有发送和接受时才工作，节能，投标文件中需提供详细说明； |
| 6、空气旁路装置 | 可减缓传输瓶到达目的站时的速度。材料：PVC； |
| 7、回收站 | 全套系统可只设一个回收站，并可设置任意一个收发站为回收站。 |
|  | 当出现故障或发送的传输瓶未被接收，都将传输瓶自动转到回收站，待问题解决后自动或人工将未传输成功的传输瓶继续送到指定的站点。 |
| 8、收发工作站及设备：可用于传输瓶的接收和发送 |  |
| 8.1工作站类型： | 前置式工作站； |
| 8.2工作条件 | 1.具备收发功能，无需手动开关操作； |
|  | - 方向键按键操作； 3.中文信息； 4.动态界面，每台工作站能独立显示传输运行动态，出现问题显示报警信息提示；使用寿命≥20年,。 5.工作站要求密闭，禁止通过工作站将该科室的空气带到另外的科室里造成空气交叉感染； |
| 8.3控制系统： | 控制器LED显示，完全PC控制 |
|  | 控制面板为7英寸及以上触摸式控制面板，同屏可以显示模拟数字按键，同屏设有快捷键，操作便捷，提供照片说明。 |
|  | 可上下翻页自动搜索地址薄；可同时显示≥10行信息和动态流程，并可以给出显示格式。 |
|  | 发送遇忙可自动排队等候 |
|  | 可以在一张画面同时显示全部科室的汉字名称，通过按动光标方式选择发送科室。具有热键功能，可以设置至少16个工作站点为一键发送快捷键，投标文件需提供图片说明 |
|  | 可中文显示目的站地址系统状态、发送站地址、操作提示 |
|  | 系统可设优先发送及目的站转移，全套系统可设1-20个优先级。可设置缺省地址 |
|  | 配有智能识别装置，具有防异物进入自动识别保护功能 |
|  | 可设无人状态拒绝接受或目的站转移；可设置缺省地址； |
|  | 工作站设备内部有防静电设置 |
|  | 具备至少30个已发送的历史记录查询功能，并给出格式 |
| 9、工作站接收篮 | 接收到站的载物桶，并可通过工作站检测接收篮的装载情况；接收篮/箱内有软垫。 |
| 10、传输瓶 | 1.用途：用于装载需传送的物品；传输瓶应适用于传送物品要求； 2.自闭式传输瓶，两端有双旋盖，保护圈，密封性能好； 3.材料：工程塑料，内径及长度请投标人说明；传输瓶支架材料：钢材，可存放载物筒数量：≥4个。 4.传输瓶在管道中运行的噪音值≤30db； 5.传输瓶带智能IC卡，可实现自动返回； 6.每个站点配2个传输瓶（额外配备15个传输瓶作为备用），具有多种颜色可选。 7.清洁传输瓶：配置2个专门用于管道清洁使用的传输瓶。 8.传输瓶垫衬：为海绵体衬垫，拥有30个以上的血液样本插孔，方便检验样本成批量且安全的在传输瓶传输，需提供图片说明。 |
| 11、PVC直管 | 用于传输瓶在收发站之间传送的通道，内径及长度请投标人说明； |
| 12、PVC弯管 | 用于连接成直角的PVC直管，请说明转弯半径、内径及外径； |
| 13、连接套管 | 用于同一水平PVC直管间的连接，UPVC材质。 |
| 14、阻火圈： | 管道穿越楼层与防火分区的部位外包304不锈钢管，并在两侧必须设置符合消防规范的阻火圈，用于分割防火分区，防火防烟时间≥90分钟。 |
| 15、管路粘接剂 | 用于管道之间连接处的粘接和密封，管道粘接出不能有任何泄露点； |
| 16、控制和电源电缆 | 连接各转换器、工作站；控制板电缆为专用电缆具有双重屏闭功能； |
| 17、管路夹 | 可将管道固定于墙面，材料为镀锌钢； |
| 18、电线夹子 | 将电源电缆和控制电缆固定于PVC管道； |
| 19、管路及安装材料 | 管道应达到建筑材料标准（国际标准B1级，适用温度-25℃--+60℃）；管道具有耐磨性、防腐性、抗压性及抗静电性能；管道可在室外安装。 |
| 20、电源 | 1.电源为电子开关电源；有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能； 2.电缆线是专为气动物流系统设计的，不适用于与任何主电源直接连接。 3.电缆线本身有非常好的屏蔽措施以防止受外界电磁干扰。 4.电缆中所有的导线，包括通讯线，导电铜线等需有不同颜色的外皮很容易区别。 |